**FILT’RAY Compact Filterhandbrause 4 Monate**

Steril

Artikelnummer: **AT20461**

Ausschreibungstext

AQUATOOLS Filterhandbrause Anti-Legionellen und Anti-Keime.

Material der Vorrichtung: ABS.

Membranart: rohrförmige Mikrofiltration.

Material der Membran: Polyethylen.

Rückhalterate: 0,1 µm nominal und 0,2 µm absolut, Sterilmembran.

Geprüfte Durchflussmenge pro Standzeit: 12.000 Liter.

Filterdurchflussleistung: 6,5 l/min bei 1 bar, 11,8 l/min bei 3 bar und 14,2 l/min bei 5 bar (ohne Berücksichtigung des Druckverlustes in der Armatur).

Maximaler Betriebsdruck vor dem Filter: 5 bar.

Maximale Standzeit: 4 Monate nach der Anbringung.

Temperaturbeständigkeit: 70 °C für 30 Minuten.

Beständigkeit gegenüber chemischen Desinfektionen: 100 ppm aktives Chlor für 4 Stunden kumuliert.

Sterile Einzelverpackung.

Medizinprodukt CE Klasse Is.

Gewicht: leerer Filter 133 g / mit Wasser gefüllter Filter 259 g.

Einzel-Artikelnummer. Bestellmengen in 10er-Schritten.

In Schachteln mit je 10 Stück verpackt.